ZO-401型氧化锆氧量分析仪说明书

注意：用户使用仪器前，

请仔细阅读本使用说明书！

1．概述

ZO-401系列氧化锆分析仪是由智能化分析仪和氧化锆氧量计（简称氧探头）组成。该仪器的工作原理是基于电化学原理，检测元件是利用氧化锆（ZrO2）制成的固体电解质，其在高温下具有传导氧离子的特性，当固体电解质两侧存在氧浓度差时，即有一与浓度成一定关系的电势产生，对此电势作补偿计算，从而可准确反映氧量。

ZO-401系列氧分析仪采用单片机作核心，对氧探头进行炉温加热控制和数据处理，通过氧探头可对诸多工业炉窑烟气中的氧含量进行快速、准确、连续地检测，减少低氧燃烧造成的污染，确保生产过程的安全和经济性。因此，氧化锆氧分析仪可广泛用于电力、化工、冶金、石油、轻工纺织领域中的燃烧控制，也可应用于电子元件、磁性材料等高温烧结的保护性气氛中的微量含氧分析。

采用单片机组成的智能化仪表，可以对氧探头送来的氧浓度电势、K型热偶电势进行测量比较，用“能斯特”公式实时地计算出烟气中的氧含量，并且在计算中引入双参数校正法，具有氧探头本底电势补偿功能，氧电势斜率修正，弥补了氧探头的离散性缺陷，延长了氧探头的使用寿命。ZO-401氧分析仪具有氧百分浓度、氧化锆探头电势、热偶温度显示，并有本底电势补偿值、氧电势斜率系数修正值显示、隔离的4—20mA模拟量输出，且模拟量输出对应的氧百分比浓度可由面板操作设定，其日常维护十分方便。

2．工作原理

2．1 传感器（氧探头）工作原理

氧化钇稳定的氧化锆材料是一种高性能的氧离子导体，氧化锆管内外侧涂以多孔铂电极，在高温（>600℃）时，当氧化锆管内外两侧分别通以不同氧浓度的气体时，就形成氧浓差电池：

（PO1）▌▏ZrO2▕ ▌（PO2）

Pt         Pt

阴极：O2 + 4e = 2O2-

阳极：2O2-  = O2 + 4e

PO1和PO2分别为参比气氧分压和被测气氧分压，氧浓差电池电动势E与氧分压的关系可用能斯特（Nernst）公式表示：

E = （RT/4F）ln (PO1/ PO2)

式中，R：理想气体常数（8.314J/mol•k）

T：浓差电池工作温度（K）

F：法拉第常数（96500J/V）

PO1：参比气氧分压（通常以空气作为参比气，其浓度为20.60%）

PO2 : 被测气氧分压

通过测量氧浓差电池电动势E、温度，就可以计算出被测气体的氧浓度。

O2 = 20.6 ⅹ e-4EF/RT  (%)

由于实际值与理论值存在一定偏差，修正公式可表示为：

O2 = 20.6 ⅹ e-4（E+E0）KF/RT  (%)

式中，E0代表高氧量气氛时的系统测量误差，为量程校正系数，俗称本底电势；K系数代表低氧量气氛时的系统测量误差，为零点校正系数，称为斜率系数。

2．2	氧量表工作原理

来自氧探头的氧电势信号、热偶温度信号经放大送A/D转换电路，单片微机系统CPU采集到其信号后，与校正系数一起进行数据处理，即可得出氧含量的百分含量。同时，系统可实行氧电势、探头温度、校正系数值的显示，并对锆管的加热电炉进行恒温控制，且辅以断偶、超温保护、热偶反接保护，确保系统可靠工作。

3	技术指标

●测量范围：0—25%O2

●测量精度：±2% F•S（含探头）

●响应时间：≤3秒（90%响应）

●温度显示范围：0--1372℃

●温控精度：恒温点的±2℃

●数显形式：四位LED数码管

●本底电势修正范围：-20mV -- +20mV

●斜率修正范围：0.8—1.2

●模拟量输出：4—20mA（负载能为0—500Ω），可提供双路模拟量输出。

●工作条件：环境温度0--50℃，相对湿度〈85%

●工作电压：交流220V±10%，50HZ±5%

●功耗：〈6W（不包括加热功率）

●加热功率：约50W（平均值）

4	仪器结构和功能介绍

4．1  氧探头构造和各部名称

氧化锆氧量计是由防尘装置、氧化锆管元件（固体电解质元件）、K型热电偶、加热器、标准气体导管、接线盒以及外壳壳体等主要部件组成，参见图1。

整个装置采用全封闭结构，以增加整个装置的密封性能，材料采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料制作，以提高使用寿命。

防尘装置由防尘罩和过滤器组成，能防止烟气中的灰尘进入氧化锆锆管内部，使锆管元件免受污染，并能起到缓冲气样作用。

氧化锆管元件是氧探头的核心部件，由它产生氧浓差电势信号。氧化锆管是陶瓷类金属氧化物，使用时必须避免剧烈震动，以免损坏锆管元件。

热电偶是探头内置加热器恒温控制之用，也是测量锅炉、窑炉烟道中被测气体的温度的元件，为氧量计算提供一个温度信号。

加热器的作用是提供氧化锆固体电解质元件正常工作所需的温度，从而使其在低于600℃的被测烟气环境中也能正常工作。

4．1．1氧化锆氧量计的长度

根据锅炉炉墙的厚度可选用的长度有：0.8米、1.0米、1.2米等，还可以根据实际需要订制特殊尺寸。其长度的定义参见图1。

4．1．2氧化锆氧量计的安装法兰尺寸见图2（A）

图2-A                   图2-B

4．1．3氧化锆氧量计的接线盒见图2（B）

4．2	氧化锆分析仪（二次表）结构、功能

4．2．1盘装式氧量仪面板示意图（见图3 A、B、C）

⑴图3A为盘装式横表，面框尺寸为：160mm(宽)ⅹ80mm(高)，安装开孔尺寸：152mmⅹ76mm

⑵图3B为盘装式竖表，面框尺寸为：80mm（宽）ⅹ160mm（高），安装开孔尺寸：76mmⅹ152mm

⑶图3C为盘装式方表，面框尺寸为：160mm（宽）ⅹ160mm（高），安装尺寸：152mmⅹ152mm

4．2．2墙挂式氧量仪尺寸及面板示图（见图4 A、B）

4．2．3氧量表与探头的连接（见图5，以盘装式横表为例）

图5

5	安装说明

5．1 检测器安装

检测器的安装首先要考虑安装点的选定，可根据烟温选定加热或不加热氧探头。一般来说，烟气温度较低，检测元件锆管使用寿命长，但探头的本底、内阻较大；烟气温度高，探头寿命短，但内阻小，动态响应快。一般中小型锅炉安装点选在锅炉省煤器前、过热器后较合适，安装点烟气流动性较好，切忌安装在炉内侧、死角涡流缩口处，内侧和死角点容易使响应滞缓，气涡流处氧含量波动大，缩口处易灰堵及冲刷厉害，而且安装点不能有漏气，否则烟道内负压将空气吸入烟道，造成氧量测量偏高，不能如实反映烟道内氧含量。另外，可根据锅炉吨位的大小或炉墙的厚度来选择探头的长度，一般有L=800mm,1000mm,1200mm,检测器的长度可根据用户需要定制。

为使仪器顺利安装在炉体烟道上，需自制图6所示的炉体法兰。

适合于焊接钢体炉体或紧固件固定于炉体

适合于预埋砖砌炉体，长度可根据炉体厚度而定

图 6

注意：埋管的长度决不能超出探头的长度。

图7

安装检测器的示意图如图6 A、B及图7所示，同时应注意：

●检测器应以水平方式插入烟道，应使“标准气”和“参比气”的气嘴向下。

●如检测器插入热的烟道内，必须使用分段推入法，缓缓推入烟道，避免使冷态的锆管一下进入高温状态而使锆管爆裂。

●探头法兰和炉体法兰之间必须垫放石棉纸垫衬，防止漏气。正常检测时，必须拧上标准气气嘴螺堵，保持密封。由检测器接线盒内引线三对六根线至二次表（变送显示器），要求是氧电极信号线1.0mm左右护套线，如现场有强干扰源，应考虑选择带屏蔽的电线；热电偶连线选用K分度的补偿导线，加热器请选用导线大于2A的普通导线。为避免干扰，加热线应与信号线分开穿管走线。

5．2二次仪表的安装

ZO-401盘装式仪表均按标准开孔尺寸开孔，用所附支架固定安装；墙挂式表可选择靠近探头处，合适的地方安装，最好有保护箱体。

6	使用和校验

6．1 氧化锆氧量仪的操作

经过检查后确认检测器和变送器安装接线准确可靠，且无遗漏的情况下，可将二次表的电源接通。通过“ ”键将测量显示切换至温度显示值。此时，温度随着加热的进行将上升，上升至700℃（本机恒温点设定值），整个时间约需要15—20分钟之间，此时间是指探头处在室温状况下（无基础温度）加至700℃约所需时间。如探头安装在运行中的锅炉上，此时间将视烟道内的温度不同而不定。在探头尚未加热至700℃时，此时，查看氧量测量值是无意义的。待温度显示至700℃时，稳定一段时间后，可通过“ ”键切换至氧量显示值，并可查看锆池在700℃时输出的氧电势值，仪器投入正常运行。如热偶故障或热偶接线不可靠，温度显示停格在1372℃上，此时即处于断偶保护，加热停止。如热电偶极性接错，仪表开启后即蜂鸣器鸣响报警，仪器处于报警状态，需断电检查、更正接线后，再送电重新启动。

6.2 仪器在出厂时，校正参数“ ”（本底电势补偿值）、“ ”（斜率修正值）均设置在理想状况（E0=0，O2-K为1.000）。本仪表可以在实验室校正，也可现场在线校正，二者校正步骤基本相同。

6.3 为使校正正常进行，重复强调如下参数的定义：

“ ”：本底电势（或零位电势），在空气或高氧值气氛下测量氧量时氧化锆输出电势的误差值，理论上在测定空气时，氧化锆输出电势为零值（700℃条件下），校正时一般以空气作为检验标准。

“ ”：在低氧气氛中测量氧浓度时，氧化锆电池输出的氧电势偏离理论上的氧电势值，我们将改变输出曲线的斜率来修正至理论值。氧电势值与氧浓度呈非线性的反比关系，氧浓度越低，氧电势越高。修正低氧浓度氧电势的斜率时，我们必须选用一瓶标值范围在1%--5%的标准气体作为检验标准，或选用我公司开发生产的ZO-FO2便携式检测仪，从探头的标气孔抽样气进行比对检测、校正，因标准气体属高压容器危险品，运输、托运存在诸多麻烦。

6.4 校正方法

开放给用户调节用的参数有4个，分别为 （本底电势）、 （斜率）、“ ”（4mA输出对应氧量%）、“ ”（20mA输出对应氧量%）。前两个参数为校正氧量用，后两个参数为输出模拟量电流对应氧量的量程设置。具体方法如下：

（1）置探头在空气中，如安装在现场且锅炉在运行中，打开标气孔螺丝，按“ ”键，交替显示“ ”“ ”，输入密码“110”，按“ ”键确认，显示“ ”及目前值（出厂时为0.000），可通过“  ”键调节，并可通过“ ”键查看具体的氧值变化，使氧值调整显示为“20.60%”上，按“ ”键确认，显示下一调节值“ ”及目前值（出厂时为1.000）。

（2）把标准气体（假如选2%标准气体），通过减压阀流量计把气体流量控制在200ml--300ml/min，用硅胶管把标准气连接至探头“标气入口”处，具体结构示意见图9，调节“  ”键且按“ ”键查看具体的氧值变化，使氧量显示为标准气的值，按“ ”键确认，显示下一调节参数“ ”及出厂值0.000%。至此，氧量的校正结束。

（3）模拟量输出电流对应氧量值的调整可根据现场实际要求来调整。一般４mA输出时对应的氧量均为零值，可直接按“ ”键跳过此设置，进入“ ”（出厂时设置在20.6%）调整，通过“  ”键调整至所需值，一般电厂此参数的设置有25%、20.6%、20%、10%等，按“ ”键确认，系统返回测量状态，设置、校正完毕。如要再次调整，请重复上述过程。

如果使用我公司生产的ZO-FO2便携式氧量检测仪可替代标准气体，作“ ”斜率修正，一定要在探头安装在正常运行中的锅炉上才能进行此种操作，具体操作见ZO-FO2使用说明书，仪器外型见图8。

7 维护

7．1 ZO-401氧化锆氧量仪在正常使用情况下，维护工作不多，仅需要定期对仪表进行标定。一般来说，投入自控系统的仪表做到二个月标定一次即可，未接入自控系统的仪表，四个月标定一次。

7．2 因生产需要停炉，应等停炉后再关仪表；开炉前，先开仪表；大修时，最好把检测器取出，以免有害性还原气体和机械震动对氧化锆元件的影响，因为当炉子停止燃烧时，烟道和炉内烟气中的水汽冷凝后的水份易滞留于探头上。虽然探头的所有材料是不锈钢、合金钢和陶瓷材料，但由于冷凝后的水份呈强酸性，故会对氧化锆的电极和加热器以及探头内的部件产生腐蚀作用。

8  运输、储存注意事项

8．1 仪器在运输途中和储存过程中必须防止剧烈冲击、雨淋、暴晒及辐射。

8．2 储存环境温度0--45℃，相对湿度85%，同时不应有可能引起仪器腐蚀及电气绝缘性能降低的有害物质存在。