- 微量氧分析仪

一、概述

微量氧分析仪分为两种分析原理：分别为燃料电池法微量氧分析仪和氧化锆微量氧分析仪

二、微量Z-401氧分析仪的详细原理介绍

1、燃料电池法微量氧分析仪

微量氧分析仪(燃料电池电化学法)

采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上最先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成，浸没在KOH的溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子，而在阳极铅被氧化。

溶液与外界有一层高分子薄膜隔开，样气不直接进入传感器，因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应，电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数，而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量，这样，该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关，而与通过传感器的气体总量无关。通过外部电路的连接，反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。 采用此方法进行测氧，可以不受被测气体中还原性气体的影响，免去了许多的样气处理系统。它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速，不需要漫长的开机吹除过程，“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中，导致仪器的维护量很大，而燃料电池法样气不直接进入溶液中，传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。事实上， 燃料电池氧传感器是完全免维护的。但是在使用过程中，需要经常校准，确保其测试的准确性，目前市面上的燃料电池电化学氧传感器以英国CITY的传感器比较稳定。

2、氧化锆微量氧分析仪

微量氧分析仪(氧化锆法)

氧化锆传感器的核心构件是氧化锆固体电解质，氧化锆固体电解质是由多元氧化物组成的。常用的这类电解质有ZrO2·Y2O3，它由二元氧化物组成，其中，ZrO2称为基体，Y2O3称为稳定剂。ZrO2在常温下是单斜晶体，在高温下它变成立方晶体(萤石型)，但当它冷却后又变为单斜晶体，因此纯氧化锆的晶型是不稳定的。所以当在ZrO2中掺人一定量的稳定剂Y2O3时，由于Y置换了Zr的位置，一方面在晶体中留下了氧离子空穴，另一方面由于晶体内部应力变化的原因，该晶体冷却后仍保留立方晶体，因此又称它为稳定氧化锆。据上分析，稳定氧化锆在高温下(650℃以上)是氧离子的良好导体。

在上述电池中，Pt表示两个铂电极，它是涂制在氧化锆电解质的两边，两种氧分压为P''O2和P'O2的气体分别通过电解质的两边。作为氧传感器，其中P''O2是参比气，例如通人空气(20.6%O2)，P'O2是待测气，例如通入烟气。在高温下，由于氧化锆电解质是良好的氧离子导体，上述电池便是一个典型的氧浓差电池。

在高温下（650---850℃），氧就会从分压大的P''O2一侧向分压小的P'O2侧扩散，这种扩散，不是氧分子透过氧化锆从P''O2侧到P'O2侧，而是氧分子离解成氧离子后，通过氧化锆的过程。在750℃左右的高温中，在铂电极的催化作用下，在电池的P''O2侧发生还原反应，一个氧分子从铂电极取得4个电子，变成两个氧离子(O2-)进入电解质，即：O2（P''O2）+4e→2O2- P''O2侧铂电极由于大量给出电子而带正电，成为氧浓差电池的正极或阳极。这些氧离子进入电解质后，通过晶体中的空穴向前运动到达右侧的铂电极，在电池的P'O2侧发生氧化反应，氧离子在铂电极上释放电子并结合成氧分子析出，即：

2O－4e→O2（P'O2）

P'O2侧铂电极由于大量得到电子而带负电，成为氧浓差电池的负极或阴极。这样在两个电极上，由于正负电荷的堆积而形成一个电势，称之为氧浓差电动势。当用导线将两个电极连成电路时，负极上的电子就会通过外电路流到正极，再供给氧分子形成离子，电路中就有电流通过。

其池电势由能斯特方程给出：

E=RT/4F×ln(P''O2/P'O2)式中R为气体常数，T为电池的热力学温度(K)，F为法拉第常数．(1)式是在理想状态下导出的， 必须具有四个条件：(1)两边的气体均为理想气体；(2)整个电池处于恒温恒压系统中；(3)浓差电池是可逆的；(4)电池中不存在任何附加电势。因此称(1)式为氧化锆传感器的理论方程。由(1)式可见由于参比气氧含量P''O2是已知的，因此测得E值后便可求得待测气体氧含量P'O2值。

当电池工作温度固定于700℃时，上式为：E=48.26lg(P''O2/P'O2)

由上式，在温度700℃时，当固体电介质一侧氧分压为空气(20.6%) 时，由浓差电池输出电动势E，就可以计算出固体电介质另一侧氧分压，这就是氧化锆氧量分析仪的测氧原理。

三、微量氧分析仪的主要厂家

国内生产以上这些仪器的厂家大概有：江苏沐鑫分析仪器公司(http://www.jsmuxin.com/)、北分、南分、上海英盛、北京西比等等

进口的也比较多：英国SYSTECH、ABB、西门子、日本横河机电、德国德图等等。

四、微量氧分析仪的适用范围

微量氧分析仪使用的范围也比较广：钢铁、冶金、热电、石化、化工、焦化、PVC、多晶硅、合成氨等行业均能使用到，其中分类如下：

①空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自动分析

② 电子行业保护性气体中氧含量分析，如：氮气中微量氧测试

③ 磁性材料等高温烧结炉的保护性气体中氧含量分析

④ 玻璃、建材行业中氧含量分析及各种行业中氧含量分析

五、仪器主要技术指标

1 、测量范围： 0.1 μ mol ／ mol(PPM)-100 ％ O 2 LED 数字显示；
2 、基本误差： P<100 μ mol ／ mol(PPM) ± 5 μ mol ／ mol(PPM) ， P>100 μ mol ／ mol(PPM) ± 3 ％
3 、零点和量程漂移： P<100 μ mol ／ mol(PPM) ± 5 μ mol ／ mol(PPM) ／ 24h ；
P>100 μ mol ／ mol(PPM) ± 3 ％／ 24h
4 、重复性误差： P<100 μ mol ／ mol(PPM) ± 2.5 μ mol ／ mol(PPM) ， P>100 μ mol ／ mol(PPM) ± 1.5 ％；
5 、时间常数： <10s ；
6 、影响误差：
a ．电压波动： 220v ± 10 ％， P<100 μ mol/mol(PPM) ± 2.5 μ mol ／ mol(PPM) ， P>100 μ mol ／ mol(PPM) ± 1.5 ％；
b ．频率波动： 50Hz ± 10 ％， P<100 μ mol/mol(PPM) ± 2.5 μ mol ／ mol(PPM) ， P>100 μ mol ／ mol(PPM) ± 1.5
c ．环境温度： 0-40 ℃， P<100 μ mol ／ mol(PPM) ± 7.5 μ mol ／ mol(PPM) ， P>100 μ mol ／ mol(PPM) ± 4.5 ％；
d ．流动波动： P<10 μ mol ／ mol(PPM) 200ml ／ min ± 5ml ／ min< ± 5ppm
P<100 μ mol ／ mol(PPM) 200ml ／ min ± 10ml ／ min < ± 2 5ppm
P<100 μ mol ／ mol(PPM) 200ml ／ min ± 50ml ／ min< ± 3 ％
7 、信号输出： 0-10mA 、 4-20mA ．分六档； '
各档之间信号输出自动切换，可根据需求增加 1-5V 输出。
量程档位： I 、 0.1-10 μ mol ／ mol(PPM) ， II 、 10-100 μ mol ／ mol(PPM) ，
III 、 100-1000 μ mol ／ mol(PPM) ， IV 、 0.1%-1%
V 、 1%-10% ，　VI 、 10%-100%
8 、温控精度： 750 ℃± 3 ℃；
g 、预热时间： 1 h
10 、功耗： 50w 、最大 200W
11 、外型尺寸及重量： ．．
外型尺寸： 300 × 140 × 350mm( 宽×高×深 ) ；（ 401 型）
310 × 140 × 300mm( 宽×高×深 ) ；（ 402 型） 
开孔： 312 ± 1 × 142 ± 1 mm( 宽×高 )
重量： 7.3kg